Capitolato Tecnico

ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA, PER LOTTI, DI STRUMENTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN  LABORATORIO SPECIALIZZATO

IN ANALISI BIOCHIMICHE E TECNOLOGICHE

DI CEREALI E PRODOTTI TRASFORMATI

(D. LGS. 24/7/1992 N. 358. ART. 9 COMMA 1 LETTERA  A) e B)

# LOTTO 1

N° 1 ARMADIO FRIGORIFERO-CONGELATORE

Armadio frigorifero a due vani, dotati di refrigerazione separata, con capacità per ogni vano non inferiore a 700 litri. Struttura in acciaio inox e camera interna in acciaio inox, con porte cieche, dotate di chiusura con chiave indipendente per ogni porta. Campo di temperatura regolabile almeno da 0 a +8°per il primo vano, e almeno da -10° a -20° per il secondo vano. Sistema di regolazione a microprocessore, con display per ogni vano per la visualizzazione delle temperature. Sistema d’allarme di minima e massima temperatura. Sbrinamento automatico e manuale. Raffreddamento ventilato, a bassa rumorosità . Ripiani interni grigliati regolabili in altezza. Apparecchiatura a norme CEI 66.5

N° 1 CONGELATORE VERTICALE –85 °C

Campo di temperatura da almeno -50°C a circa  -85°C. Capacità non inferiore a 550 litri. Struttura portante in lamiera di acciaio montata su rullini per un più facile spostamento. Camera interna in acciaio inossidabile con angoli arrotondati. Porta con chiusura a chiave. Il congelatore deve essere completo di controsportelli interni. Insolazione termica ottenuta con poliuretano. Sistema refrigerante a due compressori che utilizzi gas refrigeranti ecologici (privo di CFC). Rumorosità max di 60 db. Sistema di controllo della temperatura con microprocessore. Sistema d’allarme di tipo acustico e visivo per assenza di tensione di alimentazione, alta e bassa temperatura, porta aperta. Possibilità di calibrare la temperatura del freezer con termometri certificati ai fini della validazione. Sistema dotato di batteria tampone e predisposto per collegamento a distanza. Dotato di registratore grafico di temperatura. Dotato di uno stabilizzatore di tensione automatico in grado di aumentare o ridurre la tensione +/- 15 Volt.

N° 1 PRODUTTORE DI GHIACCIO

Produttore automatico di ghiaccio granulare atto alla produzione di almeno 70 Kg. circa di ghiaccio nelle 24 ore. Capacità del contenitore di almeno Kg. 15. Struttura esterna interamente metallica in acciaio inossidabile. Termostato per blocco produzione al raggiungimento del livello. Sportelli in plastica antiurto. Compressore di tipo ermetico con fluido refrigerante consentito dalle norme vigenti. Il produttore deve essere dotato di tutte le apparecchiature necessarie per comandare e controllare ogni fase di funzionamento.

# LOTTO 2

N° 2 ARMADIO DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI E VELENI

Armadio a 2 ante a battente per la conservazione sicura ed a norma di prodptti chimici. Esternamente in lamiera d'acciaio protetta con resina epossidica ed internamente in materiali speciali laminati con resina melaminica altamente resistente. Dotato di ante chiudibili con serratura di sicurezza. Completo di elettroaspiratore e griglie di aerazione. Cartelli di sicurezza. Piedini di livellamento. Ripiani regolabili in altezza non ribaltabili con portata di almeno Kg 30. Misure d'ingombro dell'armadio (LxPxH) circa cm 120 x 50 x 200.

Conformi alle norme EN 61010-1 CEI 66-5 DPR 303/56 577/82 626/94.

N° 2 ARMADIO PER PRODOTTI INFIAMMABILI

In lamiera di acciaio elettrozincata verniciato con polveri epossidiche e polveri termoindurenti. Doppia lamiera coibentato internamente con materiali adatti ad abbassare la temperatura interna in caso di incendio. Sistema di chiusura automatico dei condotti di ingresso ed uscita dell’aria. 2 porte con maniglia e serratura di sicurezza con chiave. Bloccaggio ante in  posizione di apertura per garantire la sicurezza all’operatore

Chiusura delle porte automatica con temperatura esterna superiore a 50°C. 4 ripiani interni in acciaio inox, regolabili in altezza. 1 vasca di fondo in acciaio inox. Guarnizione termodilatante. Dimensioni esterne circa cm. 120x60x195h.

Certificazione di Conformità alle norme DIN 12925-1. Classe di resistenza al fuoco FWF90.

N°. 1 CABINA BIO-HAZARD A FLUSSO LAMINARE VERTICALE CLASSE II TIPO A

Struttura esterna in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche. Superfici interne, piano di lavoro forato asportabile e vasca di raccolta liquidi in acciaio inox Aisi 304. Sistema di controllo e gestione con microprocessore. Dotata di telecomando remoto per le impostazioni dei parametri della cappa. Tastiera a membrana. Ampio display per la visualizzazione ed il controllo delle funzioni operative e degli allarmi. Pannello frontale in cristallo multistrato di sicurezza a scorrimento verticale azionato elettricamente. Finestre laterali in vetro di sicurezza multistrato. Lampade UV poste lateralmente per ottimizzare la disinfezione incrociata. Motoventilatori centrifughi con velocità autoregolabile. Almeno due filtri assoluti HEPA: in ricircolo ed in espulsione e un prefiltro aggiuntivo antipolvere. Completa di rubinetto per vuoto, rubinetto per gas con elettrovalvola di sicurezza, presa elettrica, presa RS 232, tavolo di sostegno cappa con elevazione elettrica. Dimensioni esterne circa cm 190/160/80. Predisposta per trasformazione in classe B3.

# LOTTO 3

N°. 1 SISTEMA DI PRODUZIONE ACQUA A “GRADO REAGENTE”

L’apparecchiatura deve consentire la produzione di acqua ultra pura secondo specifiche ASTM tipo I e CAP tipo I. L’apparecchiatura deve essere in grado di produrre acqua ultrapura a partire da acqua potabile o di rete tramite tre stadi di trattamento (Addolcitore automatico - Osmosi inversa - Scambio ionico). L’apparecchiatura deve provvedere a fornire acqua sia ad osmosi inversa che ultra pura sterile filtrata a 0,22 m. Completa di display digitale per la visualizzazione della qualità dell’acqua; di dispenser programmabile sia per osmosi inversa che acqua ultrapura; messaggi di allarme sulla qualità dell’acqua prodotta; lampada UV per la riduzione degli organici (TOC). Possibilità di lavorare con o senza serbatoio di accumulo di acqua ad osmosi inversa. Uscita dati RS 232 e software per il controllo della macchina da computer sia dei dati sulla qualità dell’acqua prodotta che dell’attività di manutenzione secondo come previsto da GLP. Kit di cartucce e filtri di ricambio.

# LOTTO 4

N°. 2 BILANCIA ANALITICA

Autocalibrazione totalmente automatica del fondo scala con massa di calibrazione interna. Interfaccia dati RS232 bidirezionale. Dispositivo per pesate al di sotto della bilancia. Tastiera a membrana resistente agli acidi con tasto TARA, ON/OFF, CAL, PRINT. Lettura a display. Portata non inferiore 200 g. Risoluzione 0.1 mg. Linearità ± 0.3 mg. Diametro del piatto almeno 80 mm. Completa di copertina.

N°. 2 BILANCE TECNICHE

Autocalibrazione totalmente automatica del fondo scala con massa di calibrazione interna. Portata non inferiore a 1200g. Precisione 0.01g. Ripetibilità 0.01g. Linearità  0.02g. Display digitale. Indicatore di pesata stabile. Pesate percentuali , conteggio pezzi, pesate dinamiche. Diverse unità di misura selezionabili. Tara fino alla portata massima. Apertura per pesare sotto la bilancia. Interfaccia RS232. Dimensioni minime del piatto di pesata cm. 80 diametro.

N°. 1 BILANCIA TECNICA

Portata massima almeno 30000 g. Risoluzione 1g. Display digitale. Adattamento alle vibrazioni ambientali. Indicatore di pesata stabile. Pesate percentuali, conteggio pezzi, pesate dinamiche. Diverse unità di misura selezionabili. Tara fino alla portata massima. Calibrazione automatica con pesi esterni in dotazione. Predisposizione per pesare al di sotto. Dimensioni minime del piatto di pesata circa cm. 340x230.

# LOTTO 5

N°. 1 CENTRIFUGA REFRIGERATA

Centrifuga da laboratorio, con motore ad induzione magnetica senza spazzole, controllata da microprocessore. Display digitali per la visualizzazione dei parametri di funzionamento. Temperatura di esercizio da –20 a +40°C. Capacità non inferiore a 4x100 ml; N. di giri non inferiore a 12.000 (RPM). Predisposizione per accessori  per citocentrifugazioni. La centrifuga deve potere l’alloggiare il rotore per provette tipo Eppendorf a 18 posti e capace di girare a 12000 RPM. Rumorosità < 60 dB. Corredata di rotore oscillante 4 x 4 posti  con capacità non inferiore a 150 ml e adattatori per tubi da 50 ml e da 10 ml.

N°. 1 CENTRIFUGA REFRIGERATA PER PCR

Centrifuga digitale refrigerata per microlitro da tavolo con motore ad induzione magnetica con controllo di frequenza. Campo di temperatura da almeno  –9 a circa +40 °C. Velocità non inferiore a 13.000 RPM, lettura velocità leggibile sia in “RPM”che in “G”. Rumorosità a pieno regime inferiore a 55 db. Sistema di refrigerazione privo di CFC. Tempo di funzionamento 1-99 min, esercizio continuato,. Completa di rotore in polipropilene, a 24 posti per provette da 1.5 /2 ml, con coperchio a scatto e a tenuta di aerosol, autoclavabile, senza limite di numero di rivoluzione

N°. 1 AUTOCLAVE A VAPORE

Per sterilizzazione a caricamento verticale, con ciclo di sterilizzazione completamente automatico, termoregolato e controllato da microprocessore. Capacità camera almeno lt 23 con dimensione interne della camera di circa Ø mm 260 x 430 h.. Tempo di sterilizzazione impostabile da 1 a 99 minuti. L’apparecchio deve poter programmare diversi tempi e temperature, tra cui le due fasi di sterilizzazione più comune: fase 1=120°C. a 1 Atm – 20’; Fase 2 =134°C – 2 Atm – 20’. Sistema di controllo per eventuali cicli non effettuati correttamente. Costruzione in acciaio inox con verniciatura in polvere e camera in AISI 304. Resistenza elettrica con protezione mancanza acqua. Coperchio di chiusura coibentato con volantino centrale e guarnizione al silicone. Protezione coperchio. Sistema di sicurezza contro le aperture accidentali della camera. Temperatura di esercizio da 100°C a 134°C pari ad una pressione max di 2.0 Atm Spia luminosa lampeggiante per segnalazione temperatura superiore a 80°C. Sonda per rilevazione temperatura PT 100. Valvola di sicurezza tarata a 2.5 Atm..Valvola di sfogo aria e condensa automatica. Rubinetto per lo scarico completo dell’acqua in caldaia. Manometro per verifica pressione esercizio. Esente da controllo ISPESL.

N°. 2 PH-METRO

Misurazione di pH mV e Temperatura. Ampio display digitale. Visualizzazione contemporanea della temperatura. Compensazione automatica e manuale della temperatura. Protocollo di calibrazione memorizzabile. Tastiera a membrana. Calibrazione automatica su 2 o 3 punti. Range pH almeno 0.00 a 14.00. Risoluzione 0.01 pH. Range temperatura da 5°C a +105°C. Uscita RS232. Conforme alla norme GLP. Completo di supporto per elettrodo, Elettrodo pH combinato in vetro con sonda temperatura incorporata, Soluzioni tampone( pH 4, 7, 10),.

N°. 1 SISTEMA PER BAGNO DI REFRIGERAZIONE

Unità Sistema per bagno refrigerante per provette e altri contenitori. Volume dell'unità bagno almeno 3 litri. Temperatura di lavoro da circa -10 a 90°C. precisione +/- 0,1°C a 20°C. Display per la lettura della temperatura. Potenza di raffreddamento circa 800W e di riscaldamento circa 260 W.

N° 10 MICROPIPETTE

N. 2 Micropipetta volume variabile µl   0.5-10 e confezione da almeno 1000 puntali.

N. 2 Micropipetta volume variabile µl   2-  20  e confezione da almeno 1000 puntali.

N. 2 Micropipetta volume variabile µl   20- 200 e confezione da almeno 1000 puntali.

N. 2 Micropipetta volume variabile µl   100-1000 e confezione da almeno 1000 puntali.

N. 2 Micropipetta volume variabile ml    0,5-5 e confezione da almeno 1000 puntali.

N° 2 VORTEX

Vortex con velocità regolabile fino ad almeno 2200 rpm.

Deve poter essere adatto ad operare anche con piastre.

Completo di sistema per l’agitazione di tubi fino a circa 30 mm di diametro.

N°. 1 STUFA A CIRCOLAZIONE

Stufa a circolazione d’aria forzata. Capacità di almeno 100 litri. Campo di temperatura da T° ambiente a +250°C. Precisione  2 %. Termostato di sicurezza regolabile Classe 2. Struttura interna realizzata in acciaio inox con gli angoli arrotondati, isolamento termico ad alta efficienza. Termoregolatore elettronico gestito da microprocessore completo di display digitale e timer integrato. Completa di n. 2 ripiani e  interfaccia RS 232.

# LOTTO 6

N.1 UNITA’ DI MINERALIZZAZIONE

Unità ad almeno 12 posti, Composta di due strutture riscaldanti indipendenti, da sei posti ciascuna, per la mineralizzazione di campioni solidi e liquidi idonea alla determinazione del contenuto di azoto/proteine secondo il metodo Kjeldahl, completa di n° 12 provettoni di mineralizzazione da 300 ml, di un dispositivo di aspirazione fumi con guarnizioni a tenuta ermetica e di un supporto portaprovettoni in metallo. Il sistema di riscaldamento dei provettoni deve essere diretto senza alcuna interposizione di parti in metallo soggette a deformazione.

Temperatura max. di esercizio di almeno 450°C, raggiungibile in 10 min., con possibilità di regolazione continua.

N° 1 UNITA' DI DISTILLAZIONE AUTOMATICA IN CORRENTE DI VAPORE

Con generatore di vapore esente da manutenzione, alimentato ad acqua distillata o deionizzata regolabile nella produzione di vapore tra 30 e 100% della potenza massima per distillazioni rapide o lente a seconda della metodica analitica. Sistema automatico di aspirazione dei residui di distillazione con raccolta in apposito contenitore per smaltimento differenziato. Possibilità di programmare e memorizzare almeno 20 diverse metodiche analitiche. Pompe volumetriche programmabili per dosaggio alcali, acqua di diluizione e per acido borico/soluzione ricevente. Alloggiamento dei componenti elettronici e di controllo e gestione del sistema ad apertura frontale protetto ed isolato dalla parte idraulica. Interfaccia RS232 per collegamento con stampante esterna, o con Personal Computer. L’unità deve essere completa di 3 serbatoi reagenti da 10 l e di serbatoio per acido borico/soluzione ricevente da 2l.

# LOTTO 7

N°. 1 SPETTROFOTOMETRO DA BANCO

Ottica a doppio raggio o singolo raggio splittato con un unica lampada sorgente allo Xenon preallineata. Intervallo spettrale almeno 190-1100 nm. con risoluzione di 1,5 nm. Emissione pulsata per una maggiore durata della sorgente luminosa. Capacita di esplorare tutto l'intervallo spettrale con una velocità variabile da 0,1a 24.000 nm/min. Possibilità' di  lettura a partire da volumi di 40 microlitri e un eventuale  sistema di lettura del campione tramite fibre ottiche. Deve possedere due rivelatori al silicio, che operano in simultanea. possibilità di sincronizzazione della sorgente di emissione, della velocità del monocromatore e dei rivelatori via software per eliminare qualunque "effetto Fantasma (gosth)" su eventuali campioni fluorescenti e/o degradabili. Possibilità di operare a comparto aperto senza ricevere luci parassite. Portacuvette standard.

Software di gestione che operi in ambiente windows 2000, XP o superiore, secondo GLP, che esegua: letture a tempo a lunghezze d’onda prefissate, in Abs, T%, R%, LogA, F(R), Log (1/R) ecc; operazioni matematiche standard e con i principali operatori di derivazione (d4), levigazione, normalizzazione ecc; costruisca curve lineari e quadratiche; possibilità di impostare in analisi quantitativa fino a 30 standard, 5 repliche per campione, e 3 ripetizioni sia per campioni sia per standards; possibilità di misurare volumi da 5ml in su, possibilità di misurare e fare: stima delle proteine, acidi nucleici, rapporto 260/280, Warburg & Christian, e, in concentrazione: Bradford, Lowry HS e LS, Biuret, BCA, UV diretto e monitoraggio della crescita cellulare a O.D. 600. Completo di Personal Computer (Requisiti minimi): Pentium IV 2,4 GHz, 512 MB RAM, HD 10 GB, Masterizzatore, FD 1,44", Monitor 19", mouse, tastiera, stampante a colori a getto di inchiostro

Corso di addestramento di 1 giorno.

# LOTTO 8

N°. 1 APPARECCHIATURA PER L’AMPLIFICAZIONE E L’ANALISI QUANTITATIVA DI ACIDI NUCLEICI IN REAL TIME PCR COSÌ COMPOSTA:

Strumento ad almeno 16 posizioni di reazioni indipendentemente programmabili in contemporanea (diversi target, diversi profili termici, diverso numero di cicli, diverse chimiche e accesso random alle differenti posizioni dello strumento anche da differenti utilizzatori).

Possibilità di ampliamento del numero delle posizioni di reazione da 16 fino a 96, gestite da un’unico software. Le 96 posizioni devono poter continuare a mantenere una totale indipendenza.

Termociclatore con velocità di riscaldamento, utilizzando la tecnologia Peltier, di almeno 3°C/sec. e max di 10°C/sec e velocità di raffreddamento di 2.5°C/sec, indipendente dal sistema ottico di rilevazione della fluorescenza.

Ramp termici programmabili per tutti gli step di PCR e per le curve di melting e sistemi di controllo della temperatura, per la PCR qualitativa, mediante sonda di temperatura, o sistemi equivalenti.

Possibilità di utilizzare un gradiente di temperatura tra i pozzetti, sia per la PCR qualitativa che per la PCR quantitativa.

L’analisi Real Time deve essere condotta on line, durante la PCR.

Sorgente di eccitazione consistente in una lampada alogena il cui intervallo di lunghezza d’onda di eccitazione sia almeno da 400nm a 700nm, in modo da consentire la scelta e l’utilizzo di molecole traccianti fluorogeniche in un ampio spettro di fluorescenze.

Strumento dotato di filtri ottici per la selezione delle lunghezze d’onda di eccitazione e di emissione. I filtri devono essere montati su ruote mobili in modo da poter leggere diverse fluorescenze emesse dallo stesso campione (multiplexing). Sia per l’eccitazione che per l’emissione le ruote devono poter ospitare almeno 4 filtri.

Provette di reazione in polipropilene, monouso e ottimizzate per avere il massimo trasferimento termico e la massima interrogazione ottica.

Il sistema deve essere corredato da SOFTWARE altamente interattivo che permette di:

effettuare analisi quantitativa, qualitativa ed analisi delle curve di melting: lo strumento deve essere flessibile, versatile, aperto ad ogni chimica ed applicazione;

intervenire durante l’esperimento per aggiungere e/o eliminare cicli e step del profilo termico.

Il software deve essere compatibile con piattaforma Windows NT o superiore.

Completo di Personal Computer (Requisiti minimi): Pentium IV 2,4 GHz, 512 MB RAM, HD 10 GB, lettore CD, FD 1,44", Monitor 19", mouse, tastiera, stampante a colori a getto di inchiostro

Corso di addestramento di 3 giorni.

# LOTTO 9

N°. 1 SISTEMA PER ELETTROFORESI COMPOSTO DA

Alimentatore 500 volt - 50Watt, 500mA con possibilità di operare a voltaggio ed amperaggio costante. Sistema per modificare i parametri di corsa in qualsiasi momento durante l’elettroforesi. Possibilità di monitorare la Temperatura del tampone di corsa durante l’elettroforesi. Possibilità di settare i parametri di corsa su di un gel singolo, con settaggio automatico per la corsa di più gels. Programmi per la corsa elettroforetica di Proteine o DNA. Display LCD. Due uscite in parallelo

Cella verticale per la separazione di DNA e proteine in Policarbonato delle dimensioni di circa 12,5 cm larghezza, circa 14,4 cm profondità e 16 cm di altezza, comprensiva di modulo di Blot per Western. Modulo di trasferimento per trasferire gel con un massimo di dimensioni 9 cm x 9cm.

Cella orizzontale per la separazione di DNA in gel di agarosio a percentuale variabile completa di accessori; dimensioni camera  per gel da 7 x 10.

Cella orizzontale per la separazione di DNA in gel di agarosio a percentuale variabile completa di accessori; dimensioni camera per gel da 15 x 20.

N°. 1 TRANSILLUMINATORE UV

Lunghezza d'onda variabile: 254/312 nm. - Numero lampade : 6 - Potenza lampade : 8 Watt – Dimensioni di lavoro almeno 200x300 - Alimentazione : 220/240V. - 50 Hz.

# LOTTO 10

N°. 1 SISTEMA DI ANALISI DI IMMAGINI DA GEL ELETTROFORETICI

Sistema digitale ad alta sensibilità che permetta la lettura di gel di acrilamide e agarosio

Il sistema deve essere costituito da:

-	camera had ccd di ultima generazione ad alta sensibilità completa di lenti, obiettivi e zoom;

-	filtro interferenziale standard (595nm, 50,8 cm di diametro) adatto per gel dna/rna di agarosio e acrilamide colorati con bromuro di editio, sypro, arancio, gel di proteine colorati con bleu di coomassie o argento, film, membrane;

-	personal computer (configurazione minima):  Pentium III  400 MHz, disco rigido da 3,2 Gb, 16 Mb ram, monitor a colori, tastiera, mouse, stampante, Windows 2000 preinstallato con licenza, scheda di gestione della telecamera;

-	sistemi di illuminazione-transilluminatore TM-26 con luce UV e bianca;

-	epiilluminazione con doppia lampada a luce bianca e UV;

-	software di gestione operante in ambiente Windows che permette il calcolo automatico di pesi molecolari, superfici e densità delle bande, calcolo delle quantità in peso e funzioni di annotazione, densitometria automatica 1-D, peso molecolare, calcolo dell'Rf, istogrammi, istogrammi 3-D, quantizzazione pcr con curva standard, 2-D spot analisi;

-	camera scura con sistema di selezione dei filtri;

-	sensibilità per chemiluminescenza, fluorescenza, chemifluorescienza, colorimetria

# LOTTO 11

N° 1 STEREOMICROSCOPIO TRINOCULARE

Testata ottica trinoculare ancorata a base mobile con binoculare inclinato di 45°, rotante a 360°, provvista di regolazione simmetrica di distanza interpupillare e compensazione diottrica, paraocchi in gomma, oculari ampio campo da 10x e da 20x, e obiettivo zoom da almeno 6x a 30x, tubo verticale per microfotografia completo di videocamera per TV e PC commutabile tra USB e NT/SC/PAL. Doppia Illuminazione con interruttori indipendenti per luce trasmessa e sorgente di luce fredda da almeno 150 Watt completa di fibre ottiche a 2 bracci. Viti larghe doppie per la messa a fuoco e per controllo dello zoom, meccanismo con pignone a cremagliera, regolazione in altezza con fermo sul fondo. Disco di contrasto bianco/nero e neutro-

# LOTTO 12

MATERIALE DI CONSUMO E VETRERIA

- n.5 conf. Parafilm 10 cm. x 38 mt.

- n.10 cilindri in vetro graduato da 25 ml classe “B”

- n.10 cilindri in vetro graduato da 50 ml classe “B”

- n.10 cilindri in vetro graduato da 100 ml classe “B”

- n.5 cilindri in vetro graduato da 250 ml classe “B”

- n.5 cilindri in vetro graduato da 500 ml classe “B”

- n.10 beute in vetro graduato da 50 ml classe “B”

- n.10 beute in vetro graduato da 100 ml classe “B”

- n.10 beute in vetro graduato da 250 ml classe “B”

- n.10 capsule porcellana con becco da 25 ml

- n.10 capsule porcellana con becco da 35 ml

- n.10 capsule porcellana con becco da 75 ml

- n.10 vetrini da orologio da cm. 12,5 molati

- n.10 vetrini da orologio da cm. 10,0 molati

- n.10 vetrini da orologio da cm. 5,0 molati

- n.20 beker in vetro da 50 ml forma bassa

- n.20 beker in vetro da 100 ml forma bassa

- n.10 beker in vetro da 250 ml forma bassa

- n.10 beker in vetro da 400 ml forma bassa

- n.5 beker in vetro da 600 ml forma bassa

- n.5 beker in vetro da 1000 ml forma bassa

- n.5 beker in vetro da 2000 ml forma bassa

- n.20 beker in plastica da 500 ml forma bassa con tappo filettato

- n.10 beute in vetro Pirex da 100 ml, bocca diam. 30 mm

- n.10 matracci tarati classe “A” da 10 ml

- n.10 matracci tarati classe “A” da 25 ml

- n.10 matracci tarati classe “A” da 50 ml

- n.10 matracci tarati classe “A” da 100 ml

- n.5 matracci tarati classe “A” da 200 ml

- n.10 matracci tarati classe “A” da 250 ml

- n.5 matracci tarati classe “A” da 500 ml

- n.2 matracci tarati classe “A” da 1000 ml

- n.15 imbuti in vetro borosilicato diam.8 cm

- n.15 imbuti in vetro borosilicato diam.10 cm

- n.5 pipette in vetro classe “A” a due tacche da 0,5 ml

- n.10 pipette in vetro classe “A” a due tacche da 1 ml

- n.10 pipette in vetro classe “A” a due tacche da 5 ml

- n.10 pipette in vetro classe “A” a due tacche da 10 ml

- n.5 pipette in vetro classe “A” a due tacche da 15 ml

- n.4 pipette in vetro classe “A” a due tacche da 25 ml

- n.2 conf. da 10 pezzi di tettarelle per contagocce in silicone

- n.4 conf. da 250 pz. di pipette Pasteur in vetro da 150 mm

- n.1 conf. da 200 pz. di pipette usa e getta in Polietilene con pompetta di aspirazione da 10 ml

- n.1 conf. da 500 pz. di pipette usa e getta in Polietilene con pompetta di aspirazione da 3 ml

- n.5 cucchiai in vetro Pirex per pesate capacità 3 ml

- n.5 imbuti buchner dim. 10 cm.in porcellana

- n.2 burette a caricamento e azzeramento automatico in vetro scuro da 25 ml / 0,02 ml.Classe “A” con bottiglia vetro scuro da 1 lt

- n.2 burette a caricamento e azzeramento automatico in vetro da 25 ml / 0,05 ml. Classe “A” con bottiglia vetro da 1 lt

- n.1 cassette di pronto soccorso completa per circa 8 persone

- n.10 bacchette di vetro per agitazione da 200 mm. diam.4 mm.

- n.10 bacchette di vetro per agitazione da 250 mm. diam.6 mm

- n.5 spruzzette con puntale da 250 ml

- n.5 spruzzette con puntale da 500 ml

- n.4 dispensatori per acidi concentrati da 10 ml

- n.1 unità di filtrazione sottovuoto in vetro da 300 ml con supporto filtro: setto poroso in vetro, pinza e beuta smerigliata

- n.20 flaconi in vetro scuro Duran con tappo filettato in PP e anello di tenuta, vol 500 ml

- n.5 flaconi in vetro scuro completi di tappo filettato in PP e anello di tenuta, vol 250 ml

- n.5 flaconi in vetro scuro completi di tappo filettato in PP e anello di tenuta, vol 100 ml

- n.5 flaconi in vetro scuro completi di tappo filettato in PP e anello di tenuta, vol 1000 ml

- n.3 guanti anticalore misura media

- n.10 scatole da 100 pezzi di guanti in lattice monouso senza polveri misura media

- n.5 scatole da 100 pezzi di guanti in lattice monouso senza polveri misura grande

- n.2 aste per recupero ancorette magnetiche

- n.10 ancorette magnetiche da 1,5 cm.

- n.10 ancorette magnatiche da 3 cm.

- n.6 spatole a cucchiaio da 150 mm (spatola 40x10mm) (cucchiaio 22x30mm)

- n.4 spatoline da 125 mm

- n.1 portarotoli da muro

- n.10 scovolini varie misure

# LOTTO 13

REAGENTI

| DESCRIZIONE | Conf.Un. | Quantità |
| --- | --- | --- |
| ACETONE PER ANALISI | 2,5 l | 4 |
| ACIDO ACETICO 100 % PER ANALISI | 2,5 l | 4 |
| ACIDO CLORIDRICO 1 N (1M) BOTTIGLIA | 1 l | 6 |
| ACIDO CLORIDRICO 37 % P.A. | 2,5 l | 4 |
| ACIDO NITRICO 65% P.A. | 2,5 l | 4 |
| ACIDO ORTO FOSFORICO 85 % P.A. | 2,5 l | 4 |
| ACIDO SOLFORICO 1 N (0,5 M) | 1 l | 6 |
| ACIDO SOLFORICO 95-97% P.A. | 2,5 l | 4 |
| ACIDO TRICLOROACETICO P.A. | 1 kg | 6 |
| ACQUA OSSIGENATA 30 % (100/110 VOLUMI) | 2,5l | 4 |
| ALCOL METILICO P.A. | 2,5 l | 4 |
| AMMONIO CLORURO P.A. | 1 kg | 6 |
| AMMONIO SOLFATO P.A. | 1 kg | 6 |
| BARIO CLORURO P.A. | 1 kg | 6 |
| CALCIO CLORURO BIIDRATO P.A. | 1 kg | 6 |
| CALCIO IDROSSIDO P.A. | 1 kg | 6 |
| CALCIO SOLFATO BIIDRATO P.A. | 500 g | 6 |
| DICLOROMETANO P.A. | 1 l | 6 |
| ETERE ETILICO P.A. | 2,5 l | 4 |
| ETERE PETROLIO 40-60 | 2,5 l | 4 |
| ETIL ACETATO P.A. | 2,5 l | 4 |
| GEL DI SILICE PER ESSICCATORI PERLE CON INDICATORE ARANCIO | 1 kg | 6 |
| GRASSO AL SILICONE | 100 g | 2 |
| MAGNESIO CLURURO ESAIDRATO | 1 kg | 6 |
| MAGNESIO SOLFATO EPTAIDRATO | 1 kg | 6 |
| POTASSIO CLORURO P.A. | 1 kg | 6 |
| POTASSIO IDROSSIDO P.A. | 1 kg | 6 |
| POTASSIO PERMANGANATO | 1 kg | 6 |
| POTASSIO SOLFATO | 1 kg | 6 |
| RAME SOLFATO ICO ANIDRO | 1 kg | 6 |
| SODIO BICARBONATO P.A. | 1 kg | 6 |
| SODIO CLORURO P.A. | 1 kg | 6 |
| SODIO IDROSSIDO P.A. | 1 kg | 6 |
| SODIO SOLFATO ANIDRO P.A. | 1 kg | 6 |
| TOLUENE P.A. | 1 kg | 6 |